СООО «АПЛИСЕНС»

210001, г. Витебск, ул. Белорусская, 6А

тел/факс (0212) 364-992, 964-552

e-mail: aplisens@eprby.com

http:// www.eprby.com

# Преобразователь   давления измерительный

# AРR-2000Y

Руководство по эксплуатации

МЮЖК. 406433.013 РЭ

Сертификат об утверждении типа средств измерений

( 3019 от 21.10.2004 г. Госреестр  СИ № РБ 03 04 1896 04

Сертификат № 2054 о признании утверждения типа средств

измерений  от 17.03.2005 г. Госреестр СИ Республики

Казахстан № KZ.0203.00869-2005 / РБ 03 04 1896 04

Свидетельство о признании  утверждения  типа средств

измерительной техники № UA-MI/3р-778-2005

Госреестр  СИ Украины № РБ 03 04 1896 04

Сертификат об утверждении типа средств измерений  BY.С.30.999.А

№ 20588 от 16.05.2005 г. Госреестр СИ

Российской Федерации № 29147-05

Удостоверение о государственной гигиенической регистрации

№ 08-33-2.46209 от 19.08.2005 г. Действительно до 19.08.2008 г.

Специальное разрешение (лицензия) Проматомнадзора МЧС

Республики Беларусь №02300/0208869 на право осуществления

деятельности в области промышленной безопасности.

Действительно до 08 апреля 2010 года

Сертификат соответствия № РОСС BY.ГБ5.В01088,

№ 6351155 от 07.12.2004 г., Россия

Разрешение на применение № РРС 00-16118 от 05.05.2005 г.

Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору, Россия

Свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования

№ 2389 ГИСЦ ВЭ г. Донецк, Украина.

Разрешение на начало эксплуатации объекта № 274.05.30-31.62.4

от 09.02.2005 г. Госнадзорохрантруда    Украины

Сертификат № 109 от 03.12.2004 г. продукции собственного

производства БелТПП

Национальный регистр товаропроизводителей Республики

Беларусь.  Регистрационный  номер  НРТ-11/05

19

Для заметок

18

Приложение 3

Внешний вид электрических

присоединений

Внимание!

Для исполнений PZ, PD обязательное условие обеспечение коммуникации Hart: 250 Ом ( R0 (1100 Ом

3

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации преобразователей давления измерительных APR-2000Y (гидростатические уровнемеры для закрытых емкостей) (далее по тексту – преобразователи).

1 Назначение

1.1 Преобразователи относятся к многопредельным перенастраиваемым, т.е. пользователь имеет возможность дистанционно управлять работой и контролировать параметры преобразователей.

1.2 Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра - гидростатического давления жидкости - в унифицированный токовый выходной сигнал.

Преобразователи применяются в системах учета энергоресурсов, расхода жидкостей, уровня и плотности жидкостей закрытых емкостей функционально связанных с давлением во всех областях промышленности, энергетики и коммунального хозяйства.

1.3 Преобразователи могут работать с различной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики и системами управления, работающими с унифицированными входными сигналами от 4 до 20 мА или поддерживающими протокол Hart по линии связи цепи выходного сигнала  от 4 до 20 мА.

1.4 Преобразователи в исполнении 0ExiaIICT6 X предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация преобразователей  в исполнении 0ExiaIICT6 X разрешается только в комплекте с барьерами искрозащиты, установленными вне взрывоопасной зоны и имеющими разрешение Проматомнадзора Республики Беларусь на применение во взрывоопасной среде, относящейся к категории IIC.

1.5 Электрические параметры преобразователей с учетом параметров соединительного кабеля должны соответствовать электрическим параметрам, указанным на барьере искробезопасности.

1.6 При заказе преобразователей должно быть указано условное обозначение преобразователя. Условное обозначение преобразователя составляется по структурной схеме, приведенной в приложении 1.

4

2 Характеристики

2.1 Основные технические данные  преобразователя

2.1.1 Диапазон  измерений  преобразователей                              (0 – 100) кПа

2.1.2 Пределы допускаемой основной погрешности

от диапазона измерений                                                                     ( 0,16%

2.1.3 Предельно допускаемая перегрузка -                                      4 МПа;

2.1.4 Дополнительная  погрешность,                                                                               вызванная  изменением  напряжения  питания                                 (0,05 %.

2.1.5 Дополнительная погрешность,

вызванная  изменением температуры

окружающей среды                                                                              (0,16 %

2.1.6 Вариация, не более   - 0,5 абсолютного значения предела основной погрешности.

2.1.7 Диапазон плотности среды измерения:

до 1, 1 г/см3 стандартное исп.;

свыше 1, 1 г/см3 спец. исп. по согласованию.

2.1.8 Уход «нуля» под воздействием  статического давления

(0,08 % (осн. диап.) / 1МПа 1

Уход нуля может быть скорректирован путем «обнуления» преобразователя в условиях воздействия статического давления.

2.1.9 Диапазон рабочих температур

окружающей среды                                        (от минус 25 до плюс 80) ºC.

(с термокомпенсацией)

2.1.10 Диапазон предельных температур окружающей

среды  (без термокомпенсации)  -                   от минус 40 до плюс 85 ºC

2.1.11 Диапазон температур рабочей среды -    от минус 40 до +95 ºC

2.1.12Срок фиксирования выходного сигнала -                          0,5 с

2.1.13 Дополнительное электронное демпфирование -           (0 - 30) с.

2.1.14 Выходной  сигнал:

-аналоговый                     от 4 до 20 мА (двухпроводная линия связи);

-цифровой                                       Hart - протокол (стандарт Bell 202).

2.1.15 Напряжение  питания:

24 В (номинальное); от 12 до 36 В (пост. ток);

24 В (номинальное); от 12 до 27 В для исп. Ех.

2.1.16 Активное сопротивление нагрузки

17

Приложение 2

Внешний вид и установочные размеры

преобразователя давления измерительного

APR-2000Y

16

Приложение 1

Способ заказа преобразователя

давления измерительного (гидростатического уровнемера для закрытых емкостей)  APR-2000Y

APR-2000Y/___/___ труба_____/К=_______ мм

Основной диапазон

Специальное

исполнение: Ех

Материал трубы: КО или AL

(нержавеющая сталь или алюминий)

Длина трубы

Пример: Преобразователь давления измерительный (гидростатический уровнемер для закрытых емкостей) APR-2000Y / основной диапазон 0 … -1000  мм Н2О / /исполнение Ех/труба из нержавеющей стали длиной 1250 мм

APR-2000Y/ 0 … - 1000 мм Н2О/ Ех/ труба КО/ L = 1250 мм

5

2.1.17 Активное сопротивление для обмена данными (Hart) -   (250 - 1100) Ом.

2.1.18 По степени защиты преобразователи имеют исполнение корпуса IP65 по  ГОСТ 14254-80.

2.1.19 По способу защиты от поражения электрическим током соответствует классу III  по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.20 Входные искробезопасные электрические параметры преобразователей исполнения 0ExiаIIСТ6Х приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Входное напряжение Ui, В, не более | 26,4 |
| Максимальный входной ток Ii, мА | 97 |
| Максимальная внутренняя индуктивность Li, мкГн, не более | 940 |
| Максимальная внутренняя емкость Ci, нФ, не более | 50 |

2.1.21 Средний срок службы преобразователей, не менее -        12 лет

2.1.22 Габаритные размеры, мм, не более                      6170х295х240.

2.1.23 Масса, не более, кг                                                                  18.

2.1.24  Материал  мембран 00H17N14M2 (316Lss), материал корпуса исполнения  PZ - 0H18N9 (304ss), трубы КО - нержавеющая сталь, AL – алюминий.

3 Состав изделия

3.1.Комплектность поставки преобразователя должна соответствовать указанной в таблице 3.

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МЮЖК.406433.013 | Преобразователь давления измерительный АPR – 2000Y | 1 шт |  |
| МЮЖК.406433.013 ПС | Преобразователь давления измерительный АPR – 2000Y. Паспорт | 1 экз |  |
| МЮЖК.406433.013 РЭ | Преобразователь давления измерительный АPR – 2000Y. Руководство по эксплуатации | 1 экз | Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 преобразователей, поставляемые в один адрес |
| МЮЖК.406433.050 | Коммуникатор КАР-01 | 1 шт. | Поставляется по заказу |
| МЮЖК.406433.030 | Адаптер HART/RS232 | 1 шт. | Поставляется по заказу |
| МЮЖК.406433.100 ПО | Программное обеспечение «РАПОРТ-01» | 1 шт. | Поставляется по заказу |

## 6

## 4 Устройство и работа преобразователя

## 4.1 Преобразователь состоит из измерительного и электронного модулей.

## 4.2 Внешний вид и установочные размеры преобразователей представлены в приложении 2.

Рисунок 1

4.3 Преобразователь позволяет скомпенсировать статическое давление в емкости.

Преобразуемой величиной остается только гидростатическое давление в емкости, измеряемое на уровне мембраны нижнего разделителя. Измеряемое давление является суммой гидростатических давлений жидкой и паровой фаз среды измерения. В большинстве случаев плотность паровой фазы очень мала, поэтому измеряемое гидростатическое давление связано

15

12 Транспортирование

12.1 Преобразователи транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

12.2 Способ укладки транспортной тары с изделиями должен исключать возможность их  перемещения.

12.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

13 Хранение

13.1 Хранение на складах должно производится в условиях I по        ГОСТ 15150-69.

13.2. При  получении  ящиков  с  преобразователями  установить  сохранность  транспортной  и  упаковочной  тары. В  случае  ее  повреждения  следует  составить  акт  и  обратиться  с  рекламацией  к  транспортной  организации.

13.3 В  зимнее  время  тару  с  преобразователями  следует  распаковывать  в  отапливаемом  помещении.

#### Утилизация

14.1  После окончания срока службы (эксплуатации) преобразователя направляют комплектующие изделия на утилизацию, при этом отделяют детали, содержащие цветные металлы.

1.4.2 Преобразователь не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации преобразователя по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

14

10  Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание преобразователя заключается в профилактических осмотрах.

10.2 Метрологические характеристики преобразователя в течение межповерочного интервала соответствуют установленным нормам с учётом показателей безотказности преобразователя и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанными в настоящем руководстве по эксплуатации.

10.3 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

-  проверка обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;

-  проверка надежности присоединения кабеля;

- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе преобразователя;

-  при необходимости,  градуировка «ноля» преобразователя;

-  слив конденсата или удаление воздуха из рабочих камер преобразователя;

-продувка трубки соединительных линий и вентили, не допуская перегрузки преобразователей  (в трубках и вентилях не должно быть пробок жидкости при измерении давления газа) или газа (при измерении давления жидкости);

- проверка  вентилей и трубок соединительных линий на герметичность.

10.4 Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

10.5 Эксплуатация преобразователей с повреждением категорически запрещается.

## 11 Текущий ремонт

11.1 Ремонт преобразователей необходимо производить:

- на предприятии-изготовителе: СООО «АПЛИСЕНС»,  210001, г. Витебск, ул. Белорусская, дом 6а, тел/факс (0212) 364 992, 964-552

e-mail: aplisens@eprby.com , http:// www.eprby.com

- в представительстве фирмы «APLISENS» в Республике Беларусь:      ООО «Научно-производственный центр «Европрибор»,  210001,

г. Витебск, ул. Белорусская, 6а тел. (029) 652-31-44, (029) 640 57 52

тел/факс (0212) 364-992, e-mail:eprby@eprby.com, http:// www.eprby.com

7

только с высотой столба жидкой фазы. Для сред с большой плотностью паровой фазы (например, пропан) уровень определенный по данной методике можно считать как теоретический уровень жидкой фазы, который  был бы при суммировании действительной жидкой фазы и конденсата паровой фазы (рисунок 1).

4.4 Измеряемый параметр (разность давлений) воздействует на измерительный модуль (см. рисунок 2) и преобразуется в деформацию чувствительного элемента и изменение его сопротивления. Высокое давление подается в камеру «H», низкое давление подается в камеру «L».

## тензомодуль__

Рисунок 2 - Устройство измерительного модуля

## 4.5 Первичным измерительным преобразователем (преобразующим элементом) является пьезорезистивный кремниевый тензомодуль (пластина монокристаллического кремния с диффундированными тензорезисторами, соединёнными по мостовой схеме), действующий в качестве пружинной мембраны, которая разделяет плюсовую и минусовую измерительные камеры.

## Измерительные камеры отделены от среды измерения разделительными мембранами и заполнены специальной жидкостью. Конструкция тензомодуля гарантирует устойчивость измерительного преобразователя от ударных воздействий измеряемым давлением и от перегрузки по давлению. Деформация разделительной мембраны приводит к пропорциональному изменению сопротивления тензорезисторов и разбалансу мостовой схемы.

4.6 Электронный модуль преобразует это изменение сопротивления в унифицированный выходной сигнал тока и в цифровой сигнал Hart.

Параметром, для которого осуществляется преобразование в электрический сигнал, является разность давлений между камерами.

4.7 Электронная схема залита силиконовым компаундом в корпусе, исполнения  PZ изготовлен из нержавеющей стали 0H18N9 (304ss) со стандартным штепсельным разъемом DIN 43650 и степенью защиты  IP65.

8

Наличие  зажимной колодки позволяет измерять выходной ток, не разрывая цепь.

4.8 Электронный модуль не выходит из строя при коротком замыкании или обрыве выходной цепи преобразователя, а также при подаче напряжения питания обратной полярности.

4.9 Внешний вид электрических присоединений показан на рисунке 4 и в приложении 3.

4.10 Для измерения во взрывоопасных зонах предусмотрено искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6 X.

5 Маркировка и пломбирование

5.1 На прикрепленной к преобразователю этикетке нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак изготовителя;

- сокращенное наименование преобразователя;

- маркировка взрывозащиты  - 0ExiaIICT6 X;

- заводской номер преобразователя;

- адрес изготовителя;

- год выпуска;

- знак Государственного реестра по СТБ 8001-93;

- верхние пределы измерений (с указанием единиц измерений);

- установленный диапазон измерений (с указанием единиц измерений);

-  верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала (с указанием единиц измерений);

- параметры питания преобразователя.

5.2 На упаковке преобразователя наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак и наименование изготовителя;

- наименование преобразователя;

- год выпуска преобразователя;

- адрес изготовителя

- штамп ОТК.

6 Упаковка

6.1 Упаковка преобразователя  обеспечивает  его  сохранность  при  транспортировании  и  хранении.

6.2 Упаковку  преобразователей  производят  в  закрытых  вентилируемых  помещениях  при  температуре  окружающего  воздуха  от  15 оС  до  40 оС и  относительной  влажности  до  80%  при  отсутствии  в  окружающей  среде  агрессивных  примесей.

6.3 Перед  упаковкой  отверстия  под  кабели, отверстия  штуцеров, резьба  штуцеров  должны  быть  закрыты  колпачками  или  заглушками,

.13

9.1.3 Обмен данными с преобразователем позволяет осуществлять:

  - идентификацию преобразователя;

  - конфигурацию выходных параметров:

-    единиц измерения давления;

- значения начала и конца измерительного диапазона;

- постоянной времени демпфирования;

- вид характеристики преобразования (квадратичная, обратная, нелинейная).

- отсчет измеряемой в данный момент величины давления, выходного тока и уровня выходного сигнала в процентах;

- задание значения выходного тока;

- градуировку преобразователя по отношению к образцовому давлению.

9.2 Поверка

9.2.1 Периодическая поверка преобразователей производится не реже одного раза в год, а также после ремонта.

9.2.2 Поверка преобразователей  проводится  в  соответствии  с  методикой  поверки  МИ 1997– 89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

Внимание!

При поверке преобразователя учитывать рекомендации 5.3.8 методики поверки МИ 1997-89.

12

Рисунок 6 - Внешний вид электрических присоединений

9 Использование изделия

9.1 Настройка и градуировка

9.1.1 Преобразователь отградуирован изготовителем на пределы, соответствующие указанным в заказе на прибор.

9.1.2 Настройка и градуировка преобразователя на объекте осуществляется путём последовательной установки «нуля» и «диапазона» измерений.

9.1.3 Связь пользователя с преобразователем осуществляется посредством протокола Hart. При этом в качестве линии связи используется цепь выходного сигнала от 4 до 20 мА.

9.1.4 Обмен данными с преобразователем осуществляется с помощью:

- коммуникатора КАР-01 (см. руководство по эксплуатации на коммуникатор КАР-01);

- коммуникаторов, поддерживающих протокол Hart;

- персонального компьютера с использованием конвертера      RS-Hart и программного обеспечения «RAPORT-01», производства фирмы АПЛИСЕНС.

9

предохраняющими  внутренние  полости  от  загрязнения, резьбу  от   механических  повреждений

6.4 Преобразователи  должны  быть  уложены  в  потребительскую  тару – коробки из  картона. Коробки  должны  быть  уложены  в  транспортную  тару.

7  Меры безопасности

7.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствуют  требованиям безопасности по ГОСТ 12997-84.

7.2 Замену, присоединение и отсоединение преобразователя от объекта производить при отсутствии давления в магистралях и отключенном  питании.

7.3 Не допускается эксплуатация преобразователя при давлениях, превышающих верхний предел измерений.

7.4 Эксплуатация преобразователей должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

7.5 Эксплуатация преобразователей разрешается только при наличии инструкции по ТБ, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения преобразователей в данном технологическом процессе.

7.6 К эксплуатации преобразователя допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II  и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

8 Подготовка изделия к использованию

8.1 Прежде чем приступить к монтажу преобразователей, необходимо осмотреть их, проверить маркировку и убедиться в целостности корпусов.

8.2

Рисунок 3 – Пример установки прибора на резервуаре

10

8.3 При эксплуатации преобразователей в диапазоне минусовых температур необходимо исключить замерзание жидкости в резервуаре.

ВНИМАНИЕ!

Замерзание жидкости в резервуаре приводит к разрушению мембраны преобразователя.

Рисунок 4 -  Схема электрическая подключений преобразователей

8.4 Монтаж преобразователей должен производиться в соответствии со схемами электрических подключений, приведенными на рисунках  4,  5.

8.5 Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм2 согласно гл. 7.3 ПУЭ.

Внимание!

Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 кВ.

Рисунок 5 – Схема электрическая подключений преобразователей в  искробезопасном исполнении

8.6 Для электрического присоединения с разъёмом типа PZ (см. рисунок 6) необходимо:

- открутить крышку 1 соединительной коробки 2;

- протянуть кабель питания через гайку 4 и сальник 5;

- подключить к зажимной колодке согласно схемам  рисунков 4, 5;

- зажать сальник;

- закрутить крышку.

11

8.7 Подсоединение и заделка кабеля должна производится при отключенном питании.

8.8 Преобразователи могут устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно главе 7.3 ПУЭ, главе 3.4 ПЭЭП и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

8.9 Прежде чем приступить к монтажу преобразователей во взрывоопасных зонах, необходимо осмотреть их. При этом необходимо убедиться в целостности корпусов преобразователей, проверить маркировку по взрывозащите.

8.10 Для питания преобразователей с искробезопасным исполнением необходимо использовать блоки питания напряжением, не более, 27 В и  активные барьеры искрозащиты.

8.11 При наличии в момент установки преобразователя взрывоопасной смеси не допускается подвергать преобразователь трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

8.12 После окончания монтажа преобразователя необходимо проверить места соединений на герметичность.

8.13 Перед включением преобразователя убедится в соответствии его установки и монтажа указаниям, изложенным в 8.1 –8.12 настоящего руководства.

8.14 Подключить питание к преобразователю.

8.15 После включения преобразователя проверить и при необходимости, установить значение выходного сигнала, соответствующее нулевому или начальному значению измеряемого параметра, т.е. провести процедуру конфигурации преобразователя.