СООО «АПЛИСЕНС»

210001, г. Витебск, ул. Белорусская, 6А

тел/факс (0212) 364-992, 964-552

e-mail: aplisens@eprby.com

http:// www.eprby.com

# Преобразователь давления

# измерительный

# РR-50G

Руководство по эксплуатации

МЮЖК.406433.018 РЭ

Сертификат об утверждении типа средств измерений

( 3019 от 21.10.2004 г. Госреестр  СИ № РБ 03 04 1896 04

Сертификат № 2054 о признании утверждения типа средств

измерений  от 17.03.2005 г. Госреестр СИ Республики

Казахстан № KZ.0203.00869-2005 / РБ 03 04 1896 04

Свидетельство о признании  утверждения  типа средств

измерительной техники № UA-MI/3р-778-2005

Госреестр  СИ Украины № РБ 03 04 1896 04

Сертификат об утверждении типа средств измерений  BY.С.30.999.А

№ 20588 от 16.05.2005 г. Госреестр СИ

Российской Федерации № 29147-05

Удостоверение о государственной гигиенической регистрации

№ 08-33-2.46209 от 19.08.2005 г. Действительно до 19.08.2008 г.

Сертификат № 109 от 03.12.2004 г. продукции собственного

производства БелТПП

Национальный регистр товаропроизводителей Республики

Беларусь.  Регистрационный  номер  НРТ-11/05

# 15

Для заметок

14

Приложение 2

Внешний вид, габаритные и  установочные размеры

преобразователя   давления   измерительного

PR-50G

Вид электрического присоединения

3

Настоящий документ является руководством по эксплуатации преобразователей давления  измерительных (разности давлений газов) РR-50G (далее – преобразователи) и содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных преобразователей.

1 Назначение изделия

1.1 Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают для  непрерывного преобразования  разности давлений неагрессивных газов в электрические аналоговые выходные сигналы.

1.2 Преобразователи применяются в системах учета энергоресурсов, расхода газов функционально связанных с давлением во всех областях промышленности, энергетики и коммунального хозяйства

1.3 Преобразователи предназначены для работы со вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики и системами управления, работающими с унифицированными входными сигналами от 4  до 20 мА, от 0 до 5 мА,  от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В.

1.4 При  заказе  преобразователя  должно  быть  указано  его  условное  обозначение.

Условное  обозначение  преобразователя  составляется  по  структурной  схеме, приведенной  в  приложении 1.

4

### 2  Характеристики

2.1 Диапазоны измерений, допускаемая перегрузка, основная  и  дополнительные  погрешности  приведены  в  таблице 1.

Таблица 1

| Верхние пределы измерений, диапазоны измерений | Пределы допускаемой основной погрешности от диапазона измерений, % | Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды | Предельно допускаемая перегрузка (предельно допускаемое рабочее избыточное давление) | Вариация выходного сигнала, не более | Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (100; 160; 250; 400; 600, 630) Па | ±1,50 | (0,75 % / 10 оС | 35 кПа | 0,5 абсолютного значения предела основной погрешности | ( 0,10 % |
| (1,0; 1,6) кПа | ±1,00 | (0,60 % / 10 оС |  |  |  |
| (2,5; 4,0; 6,0; 6,3) кПа | ±0,50 | (0,4 5 % / 10 оС |  |  |  |
| 10,0 кПа | ±0,50 | (0,4 5 % / 10 оС | 100 кПа |  |  |

2.2 Диапазон рабочих температур окружающей среды -          (5 - 50) оС.

2.3 Диапазон предельных температур окружающей  среды -

(от - 25 до + 80) ºC      2.4 Выходной  сигнал - 	      от 4 до  20 мА  (двухпроводная линия).

от 0 до 5 мА (трехпроводная линия);

от 0 до 20 мА (трехпроводная линия);

от 0 до 10 В (трехпроводная линия).

2.5  Напряжение  питания –

24 В (номинальное) от 12 до 36 В (пост. ток двухпроводная линия)

24 В (номинальное) от 22 до 36  В (пост. ток трехпроводная линия)

2.6 Активное сопротивление нагрузки	     .

2.7 Степень защиты корпуса   IP 65 по ГОСТ 14254- 80.

2.8 Срок службы преобразователей, не менее -                             12 лет.

13

## Приложение 1

Способ   заказа    преобразователя давления

измерительного РR – 50G

Преобразователь   давления измерительный

РR-50G / ___ (___ / ____ /___/____

Начало диапазона  измерений –

соответствует  мин. выходному

сигналу

Конец диапазона  измерений -

соответствует  макс. выходному сигналу

Стандарт выходного сигнала

Тип присоединения: PCV или С

Монтажное оборудование: Адаптер М20х1,5/(6х1,

Нип.вывод ¼ NPT, Вент.блоки VM-3, VM-5

Пример:  Преобразователь давления измерительный  РR-50G /диапазон     (0  ( 100) Па /выходной сигнал  (0 – 10) В/присоединение  типа PCV. Дополнительно адаптер М20х1,5/(6х1 – две штуки

##### РR-50G / 0( 100  Па  / 0 (10 В /PCV/ +адаптер М20х1,5/(6х1 две штуки

12

10.4 Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

## 10.5 Эксплуатация преобразователей с повреждением категорически запрещается.

## 11 Текущий ремонт

Ремонт преобразователей необходимо производить:

- на предприятии-изготовителе: СООО «АПЛИСЕНС»,  210001, г. Витебск, ул. Белорусская, дом 6а, тел/факс (0212) 364 992, 964-552

e-mail: aplisens@eprby.com , http:// www.eprby.com

- в представительстве фирмы «APLISENS» в Республике Беларусь:      ООО «Научно-производственный центр «Европрибор»,  210001,

г. Витебск, ул. Белорусская, 6а тел. (029) 652-31-44, (029) 640 57 52

тел/факс (0212) 364-992, e-mail:eprby@eprby.com, http:// www.eprby.co

12 Транспортирование

12.1 Преобразователи транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

12.2 Способ укладки транспортной тары с изделиями должен исключать возможность их  перемещения.

12.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

13 Хранение

13.1 Хранение на складах должно производится в условиях I по        ГОСТ 15150-69.

13.2. При  получении  ящиков  с  преобразователями  установить  сохранность  транспортной  и  упаковочной  тары. В  случае  ее  повреждения  следует  составить  акт  и  обратиться  с  рекламацией  к  транспортной  организации.

13.3 В  зимнее  время  тару  с  преобразователями  следует  распаковывать  в  отапливаемом  помещении.

#### Утилизация

14.1  После окончания срока службы (эксплуатации) преобразователя направляют комплектующие изделия на утилизацию, при этом отделяют  детали, содержащие цветные металлы и сдают на переработку.

5

2.9  Материал  корпуса   -                                              0Н18N9 ( 304ss )

2.10 Габаритные размеры(без адаптера и вент.блока), мм, не более

-      102х60х51

2.11 Масса преобразователя, кг, не более                                               18.

3 Комплектность

3.1. Комплектность поставки преобразователя  должна соответствовать  указанной  в  таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МЮЖК.406433.018 | Преобразователь давления измерительный PR – 50G | 1 шт |  |
| МЮЖК.406433.018 ПС | Преобразователь давления измерительный PR – 50G.. Паспорт | 1 экз |  |
| МЮЖК.406433.018 РЭ | Преобразователь давления измерительный PR – 50G.. Руководство по эксплуатации | 1 экз | Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 преобразователей, поставляемые в один адрес |

## Устройство  и работа  преобразователя

4.1  Преобразователь  состоит  из  измерительного  и  электронного  модулей.

4.2 Измеряемый параметр (разность давлений) воздействует на измерительный модуль и преобразуется в  деформацию чувствительного элемента и изменение его сопротивления. Высокое давление подается в камеру      «Н (+)», низкое давление подается в камеру «L(-)».

4.3 Первичным измерительным преобразователем является пьезорезистивный кремниевый тензомодуль (пластина монокристаллического кремния с диффундированными тензорезисторами, соединёнными по мостовой схеме), действующий в качестве пружинной мембраны, которая разделяет плюсовую и минусовую камеры. Измерительные камеры отделены от среды измерения разделительной мембраной и заполненный специальной жидкостью. Конструкция тензомодуля гарантирует устойчивость измерительного преобразователя от ударных воздействий измеряемым давлением и от перегрузки по давлению (см. рисунок 1).

6

тензомодуль

Рисунок 1 -Устройство измерительного модуля

4.4 Деформация чувствительного элемента приводит к пропорциональному изменению сопротивления тензорезисторов и разбалансу мостовой схемы. Сигнал с мостовой схемы поступает на электронный модуль, обеспечивающий непрерывное преобразование измеряемого параметра в унифицированный выходной сигнал.

4.5 Электронный модуль обеспечивает  непрерывное  преобразование  измеряемого  параметра  в  унифицированные  выходные  сигналы  в  виде  электрического  тока от  4  до  20 мА, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В.

4.6 Электронный модуль не выходит из строя при коротком замыкании или обрыве выходной цепи преобразователя, а также при подаче напряжения питания обратной полярности.

4.7 Залитый силиконовым компаундом электронный модуль помещен в корпусе из стали 0H18N9 (304ss) со степенью защиты IP54.

4.8 Схема  электрическая  подключений преобразователей  представлена на рисунке 3.

4.9 Внешний  вид, габаритные  и  установочные  размеры  преобразователей  представлены  в  приложении 2.

4.10  Присоединение  типа  PD  закреплено  на  корпусе  при  помощи  пластмассовой  гайки.

4.11 Внешний  вид  электрического  присоединения  показан в приложении 2 и на  рисунке 2.

11

Рисунок 4 -  Схема расположения корректоров НОЛЬ и ДИАПАЗОН

9.2 Поверка

9.2.1 Периодическая  поверка  преобразователей  производится  не  реже    1  раза  в  год, а  также  после  его  ремонта.

9.2.2 Поверка преобразователей  давления измерительных РR-50G проводится  в  соответствии  с  методикой  поверки МИ 1997– 89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

# 10 Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание преобразователя заключается в профилактических осмотрах.

10.2 Метрологические характеристики преобразователя в течение межповерочного интервала соответствуют установленным нормам с учётом показателей безотказности преобразователя и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанными в настоящем руководстве по эксплуатации.

10.3 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

-  проверка обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;

-  проверка надежности присоединения кабеля;

- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе преобразователя;

-  при необходимости,  градуировка «ноля» преобразователя;

-  слив конденсата или удаление воздуха из рабочих камер преобразователя;

-продувка трубки соединительных линий и вентилей, не допуская перегрузки преобразователей  (в трубках и вентилях не должно быть пробок жидкости при измерении давления газа) или газа (при измерении давления жидкости);

- проверка  вентилей и трубок соединительных линий на герметичность.

10

8.11 Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм2 согласно гл. 7.3 ПУЭ.

8.12 После окончания монтажа преобразователей необходимо проверить места соединений  на герметичность при максимальном рабочем давлении.

8.13 Перед  включением  преобразователей  убедитесь в  соответствии  его  установки  и  монтажа  указаниям, изложенным  в 8.1 – 8.12 настоящего  руководства.

8.14 Подключить  питание  к  преобразователю.

8.15 После  включения  электрического  питания  проверить  и  при  необходимости  установить  значение  выходного  сигнала, соответствующее  нулевому  или  начальному  значению  измеряемого  параметра.    Подстройку  «ноля»  производить  с  помощью  элементов  настройки (см  9.1).

9 Использование изделия

9.1 Настройка и  градуировка

9.1.1 Преобразователь  отградуирован  изготовителем на  предел  измерений  согласно  заявке  заказчика.

9.1.2 Градуировка  выходного  сигнала, соответствующего началу диапазона измерений, осуществляется  корректором НОЛЬ, расположенным  на  электронной  плате  внутри  корпуса  преобразователя. Имеется  возможность  корректировки  «ноля»  в  пределах  ( 10 %.

9.1.3 Доступ к внешней регулировке «ноля» находится под резиновой пробкой в верхней части преобразователя. Градуировка диапазона измерения возможна после снятия корпуса.

Схема расположения корректоров градуировки  приведена на  рисунке  4.

9.1.4 Для  проведения  регулировки  необходимо  подключить  преобразователь  и  подать  питание  в  соответствии  с  техническими  характеристиками. Подать   давление, соответствующее  нижней  границе  диапазона  измерения, и  корректором НОЛЬ,  установить  выходной  сигнал  равным  4 мА. Поворот  корректора  вправо  увеличивает  величину  выходного  сигнала.

9.1.5 После  установки  «ноля»  подать  на  преобразователь максимальное  давление и, при  необходимости, повторить   градуировку.

Внимание!

Корректировка диапазона измерений (корректор диапазон)  допускается только с помощью аттестованного, в установленном порядке, оборудования.

7

5 Маркировка и пломбирование

5.1. На  прикрепленной  к  преобразователю  этикетке  нанесены                                                                                  следующие  знаки  и  надписи:

- товарный знак изготовителя;

- сокращенное наименование преобразователя;

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

- адрес изготовителя;

- год выпуска;

- знак Государственного реестра по СТБ 8001-93;

- верхние пределы измерений (с указанием единиц измерений);

- предельно допускаемое рабочее избыточное давление для преобразователей разности давлений;

- параметры питания;

- верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала.

5.2 На  упаковке   преобразователя наклеена  этикетка, содержащая:

- товарный  знак  и  наименование  изготовителя;

-  наименование  преобразователя;

-  год  выпуска  преобразователя;

- адрес изготовителя;

- штамп  ОТК.

6 Упаковка

6.1 Упаковка преобразователя  обеспечивает  его  сохранность  при  транспортировании  и  хранении.

6.2 Упаковку  преобразователей  производят  в  закрытых  вентилируемых  помещениях  при  температуре  окружающего  воздуха  от  15 оС  до  40 оС и  относительной  влажности  до  80 %  при  отсутствии  в  окружающей  среде  агрессивных  примесей.

6.3 Перед  упаковкой  отверстия  штуцеров, резьба  штуцеров  должны  быть  закрыты  колпачками  или  заглушками, предохраняющими  внутренние  полости  от  загрязнения, резьбу  от   механических  повреждений.

6.4 Преобразователи  должны  быть  уложены  в  потребительскую  тару – коробки из  картона. Коробки  должны  быть  уложены  в  транспортную  тару.

7 Меры безопасности

7.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствуют  требованиям безопасности по ГОСТ 12997-84.

7.2 Замену, присоединение и отсоединение преобразователя от объекта производить при отсутствии давления в магистралях и отключенном  питании.

7.3 Не допускается эксплуатация преобразователя при давлениях, превышающих верхний предел измерений.

8

7.4  Эксплуатация  преобразователя  разрешается  только  при  наличии  инструкции  по  ТБ, утвержденной  руководителем  предприятия-потребителя  и  учитывающей  специфику  применения  преобразователя  в  конкретном  технологическом  процессе.

7.5 К эксплуатации преобразователя допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

## 8 Подготовка изделия к использованию

8.1 Прежде чем приступить к монтажу преобразователей, необходимо осмотреть их, проверить маркировку и убедиться в целостности корпусов.

8.2 Преобразователи экономичного исполнения с присоединительным устройством типа РCV монтируются на произвольной стабильной конструкции, используя монтажные зажимы с отверстиями (9. Датчик оснащен штуцерами с зажимными гайками, приспособленными для работы с эластичной импульсной трубкой (6х1. В случае применения металлической трубки для снятия импульса с объекта, предлагаем адаптер М20х1,5 для насадок (6х1.

8.3 Преобразователи с присоединительным устройством типа С  монтируются с вентильными блоками. Рекомендуется использовать преобразователи, смонтированные с  вентильными блоками серии VM-3 и VM-5.

8.4 Преобразователи должны быть установлены вертикально.

8.5 Подводка импульсных трубок должна обеспечивать отток возможного конденсата в направлении объекта.

8.6  В случае наличия значительной разницы высот между местом установки преобразователя и пунктом снятия давления может возникнуть эффект «плавания» измерения при изменениях температуры импульсной трубки. Для уменьшения данного эффекта  необходимо провести параллельно с импульсной трубкой компенсационную трубку от штуцера относительного давления преобразователя до высоты снятия импульса.

8.7 В соединительных линиях от места отбора давления к преобразователю рекомендуется устанавливать два вентиля или трёхходовой кран для отключения преобразователя от линии и соединения его с атмосферой.  Это упростит периодический контроль установки выходного сигнала, соответствующего нулевому значению измеряемого давления, и демонтаж преобразователя.

8.8 Измерения в диапазоне вакуумметрического давления рекомендуется производить, соединения импульс с минусовым штуцером датчика.

8.9 Для электрического присоединения с разъёмом типа PD (штепсельный разъём) (см. рисунок 2)  необходимо:

- открутить винт 1, соединяющий угловую коробку с корпусом преобразователя;

9

Рисунок 2 – Вид электрического присоединения

- снять коробку с контактов;

- вынуть контактную зажимную колодку 5, с помощью отвёртки, вставленной в специально предназначенный для этого паз 0;

- протянуть кабель питания через гайку 4, шайбу 7 и сальник 6;

- подключить к зажимной колодке согласно схемам  рисунка 3;

- зажать сальник;

- собрать разъём в обратном порядке.

8.10 Монтаж преобразователей должен производиться в соответствии со схемой электрических подключений, представленной  на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема электрическая подключений преобразователей