СООО «АПЛИСЕНС»

210001, г. Витебск, ул. Белорусская, 6А

тел/факс (0212) 364-992, 964-552

e-mail: aplisens@eprby.com

http:// www.eprby.com

# Преобразователь давления

# измерительный

# РС-28G

Руководство по эксплуатации

МЮЖК.406433.003 РЭ

Сертификат об утверждении типа средств измерений

( 3019 от 21.10.2004 г. Госреестр  СИ № РБ 03 04 1896 04

Сертификат № 2054 о признании утверждения типа средств

измерений  от 17.03.2005 г. Госреестр СИ Республики

Казахстан № KZ.0203.00869-2005 / РБ 03 04 1896 04

Свидетельство о признании  утверждения  типа средств

измерительной техники № UA-MI/3р-778-2005

Госреестр  СИ Украины № РБ 03 04 1896 04

Сертификат об утверждении типа средств измерений  BY.С.30.999.А

№ 20588 от 16.05.2005 г. Госреестр СИ

Российской Федерации № 29147-05

Удостоверение о государственной гигиенической регистрации

№ 08-33-2.46209 от 19.08.2005 г. Действительно до 19.08.2008 г.

Разрешение на начало эксплуатации объекта № 274.05.30-31.62.4

от 09.02.2005 г. Госнадзорохрантруда    Украины

Сертификат № 109 от 03.12.2004 г. продукции собственного

производства БелТПП

Национальный регистр товаропроизводителей Республики

Беларусь.  Регистрационный  номер  НРТ-11/05

# 15

Для заметок

14

Приложение 2

Внешний вид, габаритные и  установочные размеры

преобразователя  давления  измерительного

(пневмоэлектрического)  PС-28G

3

Настоящий документ является руководством по эксплуатации преобразователей давления измерительных  РС-28G (далее – преобразователи) и содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных преобразователей.

1 Назначение изделия

1.1 Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование унифицированного пневматического сигнала от 20 до 100 кПа - в унифицированный токовый выходной сигнал от 4  до 20 мА.

1.2 Преобразователи применяются в системах учета, расхода газов, функционально связанных с давлением во всех областях промышленности, энергетики и коммунального хозяйства.

1.3 Типичным применением преобразователя является преобразование сигналов пневматических измерительных приборов в электрические сигналы, соответствующие требованиям современных электронных систем управления и контроля.

1.4 При  заказе  преобразователя  должно  быть  указано  его  условное  обозначение.

Условное  обозначение  преобразователя  составляется  по  структурной  схеме, приведенной  в  приложении 1.

4

### 2  Характеристики

2.1 Диапазон измерений преобразователя:

от 20  до 100 кПа (избыточное давление).

2.2 Допускаемая перегрузка, основная  и  дополнительные  погрешности  приведены  в  таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Диапазон измерений |
| --- | --- |
|  | (20 – 100) кПа |
| Допускаемая перегрузка | 200 кПа |
| Повреждающая перегрузка | 250 кПа |
| Пределы допускаемой основной погрешности от диапазона измерений | (0,16 % |
| Дополнительная погрешность , вызванная изменением температуры окружающей среды | (0,16 % / 10 оС |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания | ( 0,10 % |
| Вариация выходного сигнала, не более | 0,5 абсолютного значения предела основной погрешности |

2.3 Диапазон рабочих температур окружающей среды -          (0 - 50) оС.

2.4 Выходной  сигнал - 	      от 4 до  20 мА  (двухпроводная линия).

2.5  Напряжение  питания –

24 В (номинальное) от 12 до 36 В (пост. ток двухпроводная линия)

2.6 Активное сопротивление нагрузки	     .

2.7 Степень защиты корпуса   IP 65 по ГОСТ 14254 - 80.

2.8 Средний срок службы преобразователей, не менее -                 12 лет.

2.9  Материал  корпуса   -                                              0Н18N9 ( 304ss )

2.10 Габаритные размеры, мм, не более -                                 92х22х22.

2.11 Масса преобразователя, кг, не более -                                         1,5.

13

## Приложение 1

Способ   заказа    преобразователя  давления

измерительного (пневмоэлектрического) РС – 28G

Стандартное исполнение

(Вх  20 (100 кПа, Вых 4 (20 мА):                РС-28G/____

(

Специальное исполнение: РС-28G / ___ (___ / ____

Диапазон  измерений от (0 ( 2) кПа до

(0 ( 200) кПа (избыточное давление

и разрежение)

Тип присоединения: PD или ZK

12

10.4 Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

## 10.5 Эксплуатация преобразователей с повреждением категорически запрещается.

## 11 Текущий ремонт

11.1 Ремонт преобразователей необходимо производить:

- на предприятии-изготовителе: СООО «АПЛИСЕНС»,  210001, г. Витебск, ул. Белорусская, дом 6а, тел/факс (0212) 364 992, 964-552

e-mail: aplisens@eprby.com , http:// www.eprby.com

- в представительстве фирмы «APLISENS» в Республике Беларусь:      ООО «Научно-производственный центр «Европрибор»,  210001,

г. Витебск, ул. Белорусская, 6а тел. (029) 652-31-44, (029) 640 57 52

тел/факс (0212) 364-992, e-mail:eprby@eprby.com, http:// www.eprby.com

12 Транспортирование

12.1 Преобразователи транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

12.2 Способ укладки транспортной тары с изделиями должен исключать возможность их  перемещения.

12.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

13 Хранение

13.1 Хранение на складах должно производится в условиях I по        ГОСТ 15150-69.

13.2. При  получении  ящиков  с  преобразователями  установить  сохранность  транспортной  и  упаковочной  тары. В  случае  ее  повреждения  следует  составить  акт  и  обратиться  с  рекламацией  к  транспортной  организации.

13.3 В  зимнее  время  тару  с  преобразователями  следует  распаковывать  в  отапливаемом  помещении.

#### Утилизация

14.1  После окончания срока службы (эксплуатации) преобразователя направляют комплектующие изделия на утилизацию, при этом отделяют  детали, содержащие цветные металлы и сдают на переработку.

5

3 Комплектность

3.1. Комплектность поставки преобразователя  должна соответствовать  указанной  в  таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МЮЖК.406433.003 | Преобразователь давления измерительный PC -28G | 1 шт |  |
| МЮЖК.406433.003 ПС | Преобразователь давления измерительный PC-28G. Паспорт | 1 экз |  |
| МЮЖК.406433.003 РЭ | Преобразователь давления измерительный PC-28G. Руководство по эксплуатации | 1 экз | Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 преобразователей, поставляемые в один адрес |

## Устройство  и работа  преобразователя

4.1  Преобразователь  состоит  из  измерительного  и  электронного  модулей.

4.2 Давление измеряемой среды подается на измерительный модуль, вызывая деформацию чувствительного элемента, размещенного в измерительном модуле.

4.3 Первичным измерительным преобразователем является пьезорезистивный кремниевый тензомодуль (пластина монокристаллического кремния с диффундированными тензорезисторами, соединёнными по мостовой схеме), отделённый от среды измерения разделительной мембраной и заполненный специальной жидкостью. Конструкция тензомодуля гарантирует устойчивость измерительного преобразователя от ударных воздействий измеряемым давлением и от перегрузки по давлению (см. рисунок 1).

4.4 Деформация чувствительного элемента приводит к пропорциональному изменению сопротивления тензорезисторов и разбалансу мостовой схемы. Сигнал с мостовой схемы поступает на электронный модуль, обеспечивающий непрерывное преобразование измеряемого параметра в унифицированный выходной сигнал.

6

Рисунок 1 -Устройство измерительного модуля

4.5 Электронный модуль обеспечивает  непрерывное  преобразование  измеряемого  параметра  в  унифицированный  выходной  сигнал  в  виде  электрического  тока от  4  до  20 мА.

4.6 Электронный модуль не выходит из строя при коротком замыкании или обрыве выходной цепи преобразователя, а также при подаче напряжения питания обратной полярности.

4.7 Залитый силиконовым компаундом электронный модуль помещен в корпусе из стали 0H18N9 (304ss) со степенью защиты IP54.

4.8 Схема  электрическая  подключений преобразователей  представлена на рисунке 3.

4.9 Внешний  вид, габаритные  и  установочные  размеры  преобразователей  представлены  в  приложении 2.

4.10  Присоединение  типа  PD  закреплено  на  корпусе  при  помощи  пластмассовой  гайки.

4.11 Для подключения входного сигнала преобразователь снабжен ниппельным вводом для гибкой трубки (6х1.

4.12 Внешний  вид  электрического  присоединения  показан в приложении 2 и на  рисунке 2.

11

Рисунок 4 -  Схема расположения корректоров  НОЛЬ и ДИАПАЗОН

Внимание!

Корректировка диапазона измерений (корректор диапазон)  допускается только с помощью аттестованного, в установленном порядке, оборудования.

9.2 Поверка

9.2.1 Периодическая  поверка  преобразователей  производится  не  реже    1  раза  в  год, а  также  после  его  ремонта.

9.2.2 Поверка преобразователей  давления измерительных РС-28G проводится  в  соответствии  с  методикой  поверки МИ 1997– 89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

# 10 Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание преобразователя заключается в профилактических осмотрах.

10.2 Метрологические характеристики преобразователя в течение межповерочного интервала соответствуют установленным нормам с учётом показателей безотказности преобразователя и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанными в настоящем руководстве по эксплуатации.

10.3 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

-  проверка обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;

-  проверка надежности присоединения кабеля;

- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе преобразователя;

-  при необходимости,  градуировка «ноля» преобразователя;

-  слив конденсата или удаление воздуха из рабочих камер преобразователя;

-продувка трубки соединительных линий и вентилей, не допуская перегрузки преобразователей  (в трубках и вентилях не должно быть пробок жидкости при измерении давления газа) или газа (при измерении давления жидкости);

- проверка  вентилей и трубок соединительных линий на герметичность.

10

8.8 Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм2 согласно гл. 7.3 ПУЭ.

8.9 После окончания монтажа преобразователей необходимо проверить места соединений  на герметичность при максимальном рабочем давлении.

8.10  Перед  включением  преобразователей  убедитесь в  соответствии  его  установки  и  монтажа  указаниям, изложенным  в 8.1 – 8.9 настоящего  руководства.

8.11 Подключить  питание  к  преобразователю.

8.12 После  включения  электрического  питания  проверить  и  при  необходимости  установить  значение  выходного  сигнала, соответствующее  нулевому  или  начальному  значению  измеряемого  параметра.    Подстройку  «ноля»  производить  с  помощью  элементов  настройки (см  9.1).

9 Использование изделия

9.1 Настройка и  градуировка

9.1.1 Преобразователь  отградуирован  изготовителем на  предел  измерений  согласно  заявке  заказчика.

9.1.2 Градуировка  выходного  сигнала, соответствующего началу диапазона измерений, осуществляется  корректором  НОЛЬ, расположенным  на  электронной  плате  внутри  корпуса  преобразователя. Имеется  возможность  корректировки  «ноля»  в  пределах  ( 10 %.

9.1.3 Способ  доступа  к    корректорам для электрического присоединения с разъёмом типа PD:

- ослабить   винт  крепления  электрического  разъема;

- открутить пластмассовую   гайку;

- выдвинуть   модуль  электрического  присоединения  на 3/4  длины  проводов, соединяющих  основание  электрического  разъема  с  электронным  модулем;

- получить  доступ  к корректорам НОЛЬ  и ДИАПАЗОН (см. рисунок  4).

9.1.4 Для  проведения  регулировки  необходимо  подключить  преобразователь  и  подать  питание  в  соответствии  с  техническими  характеристиками. Подать   давление, соответствующее  нижней  границе  диапазона  измерения, и  корректором  НОЛЬ,  установить  выходной  сигнал  равным  4 мА. Поворот  корректора  вправо  увеличивает  величину  выходного  сигнала.

9.1.5 После  установки  «ноля»  подать  на  преобразователь максимальное  давление и, при  необходимости, повторить   градуировку.

7

5 Маркировка и пломбирование

5.1. На  прикрепленной  к  преобразователю  этикетке  нанесены                                                                                  следующие  знаки  и  надписи:

- товарный знак изготовителя;

- сокращенное наименование преобразователя;

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

- адрес изготовителя;

- год выпуска;

- знак Государственного реестра по СТБ 8001-93;

- верхние пределы измерений (с указанием единиц измерений);

- предельно допускаемое рабочее избыточное давление для преобразователей разности давлений;

- параметры питания;

- верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала.

5.2 На  упаковке   преобразователя наклеена  этикетка, содержащая:

- товарный  знак  и  наименование  изготовителя;

-  наименование  преобразователя;

-  год  выпуска  преобразователя;

- адрес изготовителя;

- штамп  ОТК.

6 Упаковка

6.1 Упаковка преобразователя  обеспечивает  его  сохранность  при  транспортировании  и  хранении.

6.2 Упаковку  преобразователей  производят  в  закрытых  вентилируемых  помещениях  при  температуре  окружающего  воздуха  от  15 оС  до  40 оС и  относительной  влажности  до  80 %  при  отсутствии  в  окружающей  среде  агрессивных  примесей.

6.3 Перед  упаковкой  отверстия  штуцеров, резьба  штуцеров  должны  быть  закрыты  колпачками  или  заглушками, предохраняющими  внутренние  полости  от  загрязнения, резьбу  от   механических  повреждений.

6.4 Преобразователи  должны  быть  уложены  в  потребительскую  тару – коробки из  картона. Коробки  должны  быть  уложены  в  транспортную  тару.

7 Меры безопасности

7.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствуют  требованиям безопасности по ГОСТ 12997-84.

7.2 Замену, присоединение и отсоединение преобразователя от объекта производить при отсутствии давления в магистралях и отключенном  питании.

7.3 Не допускается эксплуатация преобразователя при давлениях, превышающих верхний предел измерений.

8

7.4 Эксплуатация  преобразователя  разрешается  только  при  наличии  инструкции  по  ТБ, утвержденной  руководителем  предприятия-потребителя  и  учитывающей  специфику  применения  преобразователя  в  конкретном  технологическом  процессе.

7.5 К эксплуатации преобразователя допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

## 8 Подготовка изделия к использованию

8.1 Преобразователь может  монтироваться на объекте в любом положении, удобном для монтажа и эксплуатации.

Прежде чем приступить к монтажу  преобразователей, необходимо осмотреть их. При этом необходимо убедиться в целостности корпусов преобразователей.

8.2 Применение манометрического вентиля перед преобразователем облегчает монтаж, помогает при корректировке «ноля» или при замене преобразователя во время работы объекта.

8.3 Не рекомендуется устанавливать преобразователь в местах, где имеют место значительные механические колебания (удары, вибрация и т.д.).

При эксплуатации преобразователя в условиях значительных механических колебаний преобразователь необходимо устанавливать с помощью дистанционного присоединения (импульсных трубок, капилляров).

8.4 Для измерения давления, требующих специальных присоединений к измеряемому процессу (пищевая, химическая промышленность и т. п.) преобразователь может быть оснащён одним из разделителей производства фирмы «АПЛИСЕНС».

8.5 Для электрического присоединения с разъёмом типа PD (штепсельный разъём) (см. рисунок 2)  необходимо:

- открутить винт 1, соединяющий угловую коробку с корпусом преобразователя;

- снять коробку с контактов;

- вынуть контактную зажимную колодку 5, с помощью отвёртки, вставленной в специально предназначенный для этого паз 0;

- протянуть кабель питания через гайку 4, шайбу 7 и сальник 6;

- подключить к зажимной колодке согласно схемам  рисунков 2, 3;

- зажать сальник;

- собрать разъём в обратном порядке.

9

Рисунок 2 – Вид электрического присоединения

8.6 Монтаж преобразователей должен производиться в соответствии со схемой электрических подключений, представленной  на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема электрическая подключений преобразователей

8.7 Для монтажа преобразователя необходимо использовать крепление приведенное в приложении 2.